## 玉溪市第二人民医院胃镜室纯水机采购项目

## 院内竞争性谈判公告

## 一、谈判条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定，玉溪市第二人民医院胃镜室纯水机采购项目拟进行院内竞争性谈判采购确定成交供应商，特欢迎具有相应资格条件的供应商参加本次院内竞争性谈判。

## 二、项目基本情况

# 1.项目名称：玉溪市第二人民医院胃镜室纯水机采购项目

2.采购方式：院内竞争性谈判

3.预算金额：42000.00元/台

4.采购需求：本院所用纯水机为满足医院胃镜室纯水使用，采购数量1台，具体设备参数详见附件1。

5.交货地点：采购人指定的地点。

6.报价文件格式自拟，最终报价表见附件2。

7.本项目不接受联合体参与报价。

## 三、申请人的资格要求：

3.1须在中国境内注册，能够独立承担民事责任，在国内合法提供采购内容及其相应服务的企业，持有效的营业执照；

3.2无重大违法失信不良信用记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝参与本项目政府采购活动（供应商的信用记录，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）；

3.3 报价人如为代理商或经销商进行投标，需提供代理商或经销商医疗器械经营许可证。

## 四、报名时间及地点

1.时间：2023年9月5日至2023年9月7日每天上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:30时（北京时间，法定公休日、节假日除外）；

2.地点：玉溪市第二人民医院食堂三楼采购办

3.报名需提供以下资料：

（1）有效的营业执照（复印件加盖公章）；

（2）有效的医疗器械经营许可证。

（3）法定代表人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）及本人身份证（原件）；

（4）授权人参加报名的必须提供法人身份证明书（原件）、授权委托书（原件）及被授权人身份证（原件）。

## 五、报价文件提交

1.报价文件递交时间：2023年9月8日09:15时～09:30时（北京时间）

2.截止时间：2023年9月8日09时30分（北京时间）

3.地点：玉溪市第二人民医院门诊五楼会议室。

4.投标文件请按照投标文件制作的有关要求胶封装订和密封（一正一副）。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

## 六、开启

时间：2023年9月8日09时30分（北京时间）。

地点：玉溪市第二人民医院门诊五楼会议室。

## 七、发布媒介

1.本项目公告在玉溪市第二人民医院网发布。凡与本项目有关的通知，采购人将在 “玉溪市第二人民医院网”发布公告的形式送达所有与通知有关的潜在报价人，而不再用其他方式通知，请各报价人注意随时留意网站公告。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：玉溪市第二人民医院

地    址：玉溪市红塔区星云路4号

联系方式：张师  0877-6189574

## 附件1：

## 纯水机技术参数及技术要求

- 纯水机组成：由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及消毒系统组成。

★2、产水水质：

★2.1处理方式：单级反渗透。

★2.2纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）。

★2.3细菌总落数：≤10CFU/100ML，符合胃镜室用水规范。

3、设备主要技术要求/标准性能：

3.1全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管。

3.2预处理系统自动冲洗及再生运行。

3.3反渗主机具有自动脉冲冲洗功能。

3.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 。

3.5多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 。

3.6智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。

3.7软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水。

3.8纯水储水可实现消毒、灭菌功能。

4、控制方式：采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率。

5、预处理系统：

5.1预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成

5.2软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1m³/h，罐体规格为835树脂罐，阀体为全自动再生控制阀。

★6、反渗透系统：

★6.1处理方式：单级反渗透。

★6.2高压泵要求：流量≥1 m³/h、扬程≥ 100m。

★6.3膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜

产水量为≥ 0.3 m³/h/支，膜元件数量：2根/套。

★6.4集成在一体化机柜中，机柜四周设检修门。

7、纯水供水系统：

7.1不锈钢储水箱及纯水泵等组成。

7.2纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m 。

7.3水箱：容积≥300L，佩带呼吸器、液位装置。

7.4供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

7.5系统管道：优质U-PVC。

8、消毒系统：确保末端出水水质并实现管路消毒.

9、装机条件：设备接入电源：220v、供水压力：0.2Mpa～0.4MPa（最佳为0.3MPa ）、进水最佳水温：5～35℃ （25℃ 最佳）、最高工作压力：1.3Mpa

## 附件2：

## 谈判最终报价表

# 项目名称：玉溪市第二人民医院胃镜室纯水机采购项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判最终报价 | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他承诺 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须单独提供，不必装订于标书中。最终报价由法定代表人或其委托代理人在谈判现场直接填报，由各供应商盖上公章（或签字），成交价以最终报价为准。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：           年     月     日